## Sheet2
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 显微剪 | 10cm 旋转式 直 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
2 | 显微剪 | 10cm 旋转式 上弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，上弯45°刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
3 | 显微剪 | 10cm 旋转式 左弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直左弯刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
4 | 显微钳 | 10cm 旋转式 碗口2 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直碗口φ2mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
5 | 显微钳 | 10cm 旋转式 碗口 4 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直碗口φ4mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
6 | 显微钳 | 10cm 旋转式 平台尖头 直 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直平台尖头，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
7 | 显微持针钳 | 10cm 旋转式 左弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直左弯，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
8 | 显微持针钳 | 10cm 旋转式 右弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直右弯，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
9 | 鼻咬切钳 | 18cm盖板式 直 刃宽1 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为18cm盖板式直，刃宽1 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
10 | 鼻组织钳 | 18cm盖板式 直尖圆2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。 2、产品尺寸：工作长度为18cm盖板式直尖圆，头部尺寸为2.5 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
11 | 鼻组织钳 | 18cm盖板式 上弯尖圆2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。 2、产品尺寸：工作长度为18cm盖板式上弯尖圆，头部尺寸为2.5 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
12 | 鼻咬切钳 | 12cm 管式 可旋转反切刃宽2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长120mm，管式可旋转反切刃宽2.5mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:47HRC~53HRC 。 4、材料：20Cr13、30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
13 | 显微刀 | 21cm 直 镰刀形 刃5.6(钛） | 把 | 1 | 1、适用范围：钩切组织 2、产品尺寸：总长为21cm型式为直，镰刀形刃5.6(钛） 3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化蓝色 4、材料：头部：30Cr13 手柄：TC4 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
14 | 显微刀 | 21cm 直 半月形 刃3.8(钛） | 把 | 1 | 1、适用范围：钩切组织 2、产品尺寸：总长为21cm型式为直，半月形刃3.8(钛） 3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化蓝色 4、材料：头部：30Cr13 手柄：TC4 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
15 | 剥离器 | 22cm 弯圆头 φ2.3（钛） | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：总长为22cm头部为弯圆头，头部尺寸为φ2.3（钛） 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：TC4 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
1 | 吸引管 | 长度：165 mm 外径：6Fr 特性：可弯曲 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.工作长度16.5cm，可塑形、旋转式，吸引管周长6Fr. 3.材料：不锈钢1.4301
2 | 吸引管 | 长度：165 mm 外径： 8Fr 特性：可弯曲 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.工作长度16.5cm，可塑形、旋转式，吸引管周长8Fr. 3.材料：不锈钢1.4301
3 | 吸引管 | 长度：165 mm 外径： 10Fr. 特性：可弯曲 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.工作长度16.5cm，可塑形、旋转式，吸引管周长10Fr. 3.材料：不锈钢1.4301
4 | 双极显微电凝钳 | 工作长度：15 cm 钳口类型：火烈鸟芯 角度：垂直15° 尖端直径：1.2 mm 手柄类型：指环状 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于内窥镜下对生物组织进行切割和凝血。 2.火烈鸟钳口，垂直型15°，管径ø1.2mm，连接双极显微电凝钳外鞘 3.材料：不锈钢1.4301
5 | 双极显微电凝钳 | 工作长度：15 cm 钳口类型：马里兰 角度：30° 尖端直径：2.0 mm 手柄类型：枪状 | 把 | 1 | 1、适用范围：与高频手术器配合使用，用于内窥镜下对生物组织进行切割和凝血 2、产品尺寸：总长150mm，双极电凝芯，三角抓取镊，电极头φ3mm， 3、表面处理：绝缘材料。纯银镊尖(无电凝组织粘附)。 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
6 | 不粘双极电凝镊 | 特性：反向开口、不粘附、窄柄设计 适用：狭窄腔隙操作 特性：直型 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 2.总长22cm，直型头，镊尖宽度0.5mm×5mm，平插插头 3.材料：尖头材料银合金， Ag80Cu20 4.采用Rilsan涂层工艺。
7 | 不粘双极电凝镊 | 特性：反向开口、不粘附、窄柄设计 适用：狭窄腔隙操作 特性：弯型 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 2.总长22cm，直型头，镊尖宽度0.5mm×5mm，平插插头 3.材料：尖头材料银合金， Ag80Cu20 4.采用Rilsan涂层工艺。
8 | 吸引管弯曲工具 | 配套使用，用于吸引管角度塑形 | 把 | 1 | 1.用于调整吸引器头端角度。 2.配合旋转式吸引管调整头部角度时使用. 3.材料：不锈钢1.4301
9 | 吸引调节器 | 用于调节吸引强度 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.配合旋转式吸引管控制流量. 3.材料：不锈钢1.4301
10 | 电外科手术器械 | 双极电凝电极φ2mm可展性 工作长度18cm 平插 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 2.工作长度18cm，双极柔性可塑形，直径Ø2mm，平插插头 3.材料：陶瓷和不锈钢1.4301
11 | 电外科手术器械 | 双极电缆3m用于双极剪 发生器端:双香蕉插（圆形插头） | 把 | 2 | 双极电缆3m用于双极剪 发生器端:双香蕉插
12 | 电外科手术器械 | 双极电缆 3m 弯型平插 发生器端：双香蕉插（扁脚插头） | 把 | 2 | 双极电缆3m 平插 发生器端:双香蕉插
13 | 灭菌容器 | 规格：3/4型 含硅垫、标签板等配件 | 把 | 1 | 1、铝合金及耐高温材质 2、含硅胶垫、标签版等配件 3、有第三方检验报告证明其可靠的使用性能。
14 | 显微剪 | 22.5cm 枪形 右弯尖头 刃长10 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长225mm，枪形，直右弯（月牙型）尖头，刃口长：10mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
15 | 显微剪 | 22.5cm枪形 刃口开齿 直窄尖头刃长11 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长225mm，枪形，齿形为：直窄尖头，刃口长：11mm，刃口开齿。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
16 | 显微剪 | 22.5cm枪形 刃口开齿 弯窄尖头刃长11 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长225mm，枪形，齿形为：弯窄尖头，刃口长：11mm，刃口开齿。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
17 | 显微持针钳 | 22.5cm 枪形 弯（头端镶钻石粉防滑） | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.5。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
18 | 剥离器 | 19cm 双头 弯 长圆形 头宽2/4 | 根 | 1 | 1、适用范围：用于剥离或分离粘膜、组织。 2、产品尺寸：总长190mm，双头弯长圆形，头宽2mm/4mm 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC )。 4、材料：12Cr18Ni9、20Cr13. 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
19 | 鼻剥离器 | 20cm弯铲形 头宽4/5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剥离或分离粘膜、组织。 2、产品尺寸：总长为20cm型式为弯铲形，头宽4/5 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
20 | 吸引管 | 22cm 直 φ1.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ1.5 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
21 | 吸引管 | 22cm 直 φ2 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ2 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
22 | 吸引管 | 22cm 直 φ2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ2.5 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
23 | 吸引管 | 22cm 直 φ3 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ3 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
24 | 吸引管 | 22cm 直 φ3.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ3.5 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
25 | 吸引管 | 24cm直Φ1.2带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ1.2带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
26 | 吸引管 | 24cm直Φ1.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ1.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
27 | 吸引管 | 24cm直Φ2带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ2带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
28 | 吸引管 | 24cm直Φ2.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ2.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
29 | 吸引管 | 24cm直Φ3带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ3带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
30 | 吸引管 | 24cm直Φ3.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ3.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
31 | 吸引管 | 24cm直Φ4.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ4.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
32 | 持针钳 | 15cm 镶片0.4 | 把 | 2 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为15cm镶片0.4 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
33 | 持针钳 | 18cm 镶片0.4 | 把 | 2 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为18cm镶片0.4 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

## Sheet3
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考技术参数描述
1 | 显微剪 | 10cm 旋转式 直 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，直刃口，可以360°旋转带清洗孔。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
2 | 显微剪 | 10cm 旋转式 上弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，上弯45°刃口，可以360°旋转带清洗孔。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
3 | 显微剪 | 10cm 旋转式 左弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，直左弯刃口，可以360°旋转带清洗孔。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
4 | 显微钳 | 10cm 旋转式 碗口2 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，头部：直碗口φ2mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
5 | 显微钳 | 10cm 旋转式 碗口 4 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，头部：直碗口φ4mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
6 | 显微钳 | 10cm 旋转式 平台尖头 直 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，头部：直平台尖头，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
7 | 显微持针钳 | 10cm 旋转式 左弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，头部：直左弯，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
8 | 显微持针钳 | 10cm 旋转式 右弯 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:100-120mm，头部：直右弯，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。“高尔夫”型手柄。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
9 | 鼻咬切钳 | 18cm盖板式 直 刃宽1 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为18cm盖板式直，刃宽1 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
10 | 鼻组织钳 | 18cm盖板式 直尖圆2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。 2、产品尺寸：工作长度为18cm盖板式直尖圆，头部尺寸为2.5 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
11 | 鼻组织钳 | 18cm盖板式 上弯尖圆2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。 2、产品尺寸：工作长度为18cm盖板式上弯尖圆，头部尺寸为2.5 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
12 | 鼻咬切钳 | 12cm 管式 可旋转反切刃宽2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长120mm，管式可旋转反切刃宽2.5mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:47HRC~53HRC 。 4、材料：20Cr13、30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
13 | 显微刀 | 21cm 直 镰刀形 刃5.6 | 把 | 1 | 1、适用范围：钩切组织 2、产品尺寸：总长为21cm型式为直，镰刀形刃5.6 3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化蓝色 4、材料：头部：30Cr13 手柄：钛合金 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
14 | 显微刀 | 21cm 直 半月形 刃3.8 | 把 | 1 | 1、适用范围：钩切组织 2、产品尺寸：总长为21cm型式为直，半月形刃3.8 3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化蓝色 4、材料：头部：30Cr13 手柄：钛合金 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
15 | 剥离器 | 22cm 弯圆头 φ2.3 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：总长为22cm头部为弯圆头，头部尺寸为φ2.3 3、表面处理：钛氧化蓝色 4、材料：钛合金 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
16 | 吸引管 | 长度：165 mm 外径：6Fr 特性：可弯曲 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.工作长度16.5cm，可塑形、旋转式，吸引管周长6Fr. 3.材料：不锈钢1.4301
17 | 吸引管 | 长度：165 mm 外径： 8Fr 特性：可弯曲 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.工作长度16.5cm，可塑形、旋转式，吸引管周长8Fr. 3.材料：不锈钢1.4301
18 | 吸引管 | 长度：165 mm 外径： 10Fr. 特性：可弯曲 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.工作长度16.5cm，可塑形、旋转式，吸引管周长10Fr. 3.材料：不锈钢1.4301
19 | 双极显微电凝钳 | 工作长度：15 cm 角度：垂直15° 尖端直径：1.2 mm 手柄类型：指环状 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于内窥镜下对生物组织进行切割和凝血。 2.垂直型15°，管径ø1.2mm，连接双极显微电凝钳外鞘 3.材料：不锈钢1.4301
20 | 双极显微电凝钳 | 工作长度：15 cm 角度：30° 尖端直径：2.0 mm 手柄类型：枪状 | 把 | 1 | 1、适用范围：与高频手术器配合使用，用于内窥镜下对生物组织进行切割和凝血 2、产品尺寸：总长150mm，双极电凝芯，三角抓取镊，电极头φ3mm， 3、表面处理：绝缘材料。纯银镊尖(无电凝组织粘附)。 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
21 | 不粘双极电凝镊 | 特性：反向开口、不粘附、窄柄设计 适用：狭窄腔隙操作 特性：直型 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 2.总长22cm，直型头，镊尖宽度0.5mm×5mm，平插插头 3.材料：尖头材料银合金， Ag80Cu20 4.采用Rilsan涂层工艺。
22 | 不粘双极电凝镊 | 特性：反向开口、不粘附、窄柄设计 适用：狭窄腔隙操作 特性：弯型 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 2.总长22cm，直型头，镊尖宽度0.5mm×5mm，平插插头 3.材料：尖头材料银合金， Ag80Cu20 4.采用Rilsan涂层工艺。
23 | 吸引管弯曲工具 | 配套使用，用于吸引管角度塑形 | 把 | 1 | 1.用于调整吸引器头端角度。 2.配合旋转式吸引管调整头部角度时使用. 3.材料：不锈钢1.4301
24 | 吸引调节器 | 用于调节吸引强度 | 把 | 1 | 1.用于手术中冲洗组织或吸液。 2.配合旋转式吸引管控制流量. 3.材料：不锈钢1.4301
25 | 电外科手术器械 | 双极电凝电极φ2mm可展性 工作长度18cm 平插 | 把 | 1 | 1.与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 2.工作长度18cm，双极柔性可塑形，直径Ø2mm，平插插头 3.材料：陶瓷和不锈钢1.4301
26 | 电外科手术器械 | 双极电缆3m用于双极剪 发生器端:双香蕉插（圆形插头） | 把 | 2 | 双极电缆3m用于双极剪 发生器端:双香蕉插
27 | 电外科手术器械 | 双极电缆 3m 弯型平插 发生器端：双香蕉插（扁脚插头） | 把 | 2 | 双极电缆3m 平插 发生器端:双香蕉插
28 | 灭菌容器 | 规格：3/4型 含硅垫、标签板等配件 | 把 | 1 | 1、铝合金及耐高温材质 2、含硅胶垫、标签版等配件 3、有第三方检验报告证明其可靠的使用性能。
29 | 显微剪 | 22.5cm 枪形 右弯尖头 刃长10 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长225mm，枪形，直右弯（月牙型）尖头，刃口长：10mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
30 | 显微剪 | 22.5cm枪形 刃口开齿 直窄尖头刃长11 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长225mm，枪形，齿形为：直窄尖头，刃口长：11mm，刃口开齿。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
31 | 显微剪 | 22.5cm枪形 刃口开齿 弯窄尖头刃长11 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长225mm，枪形，齿形为：弯窄尖头，刃口长：11mm，刃口开齿。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
32 | 显微持针钳 | 22.5cm 枪形 弯（头端镶钻石粉防滑） | 把 | 1 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.5。 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
33 | 剥离器 | 19cm 双头 弯 长圆形 头宽2/4 | 根 | 1 | 1、适用范围：用于剥离或分离粘膜、组织。 2、产品尺寸：总长190mm，双头弯长圆形，头宽2mm/4mm 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 3、表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC )。 4、材料：12Cr18Ni9、20Cr13. 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
34 | 鼻剥离器 | 20cm弯铲形 头宽4/5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于剥离或分离粘膜、组织。 2、产品尺寸：总长为20cm型式为弯铲形，头宽4/5 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
35 | 吸引管 | 22cm 直 φ1.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ1.5 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
36 | 吸引管 | 22cm 直 φ2 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ2 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
37 | 吸引管 | 22cm 直 φ2.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ2.5 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
38 | 吸引管 | 22cm 直 φ3 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ3 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
39 | 吸引管 | 22cm 直 φ3.5 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为22cm直，直径为φ3.5 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
40 | 吸引管 | 24cm直Φ1.2带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ1.2带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
41 | 吸引管 | 24cm直Φ1.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ1.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
42 | 吸引管 | 24cm直Φ2带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ2带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
43 | 吸引管 | 24cm直Φ2.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ2.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
44 | 吸引管 | 24cm直Φ3带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ3带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
45 | 吸引管 | 24cm直Φ3.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ3.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
46 | 吸引管 | 24cm直Φ4.5带保护套 | 把 | 1 | 1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为24cm型式为直，直径为Φ4.5带保护套 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
47 | 持针钳 | 15cm 镶片0.4 | 把 | 2 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为15cm镶片0.4 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
48 | 持针钳 | 18cm 镶片0.4 | 把 | 2 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为18cm镶片0.4 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。