## 招标
whslyygzhc2025-24 项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限价 （元） | 参考技术参数 | 产品用途 | 备注
1 | 一次性使用溶药注射器 | 30ml 直孔针1.6 | 支 | 3/支 | 针头长度约10cm,针管长度约13.8cm。 | 用于配制药液、溶药、加药及抽取药液。需与医院现有智能配药机配套使用。 | 设备名称： 安瓿瓶双工位智能配药机器人
2 | 一次性腔镜缝合（器）及套件 | 各型号 规格 | 套 | 1580/套 | 1.钳/剪通过手控制前端360度旋转，部分钳头可60度角度调整。工作最大长度不超过340mm。宽度不超过5mm(重点技术参数） 2.其中轻型抓钳型的杆径不超过3mm，集成穿刺刀头，可直接经皮穿刺使用。工作最大长度不超过300mm，宽度不超过3mm。 | 供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行缝合、夹持、分离、剪切操作。
3 | 一次性使用可视胃肠营养导管 | 双腔型Fr14-2A（带导丝型） 三腔型Fr16-2A（带导丝型） 参考长度：1200、1450、3000mm； 参考外径：4.7mm/5.8mm | 根 | 2850-3200/根 | 1.可视化置管，摄像头与导管一体化设计；为一次性使用，连接平板使用，无需购买配套设备。 2、导管材质为硅橡胶，长度为1200、1450、3000mm，外径4.7mm/5.8mm，体内留置时间不超过30天。 3、一管双腔/三腔设计，由充气管、肠管、球囊、微型摄像头、数据接头、导管及单向阀组成。 4、经鼻插入，肠管末端可至空肠，用于肠内减压或肠内营养液喂养；充气管末端连接球囊，球囊用于定位。 5、配置亲水涂层导丝。 | 用于经鼻作胃肠减压和向胃肠内输送营养液时一次性使用。
4 | 引流袋系统 | 500ml | 个 | 220/个 | 1.产品组成要求: 由四通道过滤盒、帽盖、泡棉、内置单向阀、可选配消毒剂组成。 2.产品材质要求: 含聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、泡棉材料。 3.产品结构形态要求: 材料性质稳定，抗压不易碎，耐用、耐老化;负压强度:-95kPa; 有单向阀片配置; 引流通道≥4; 有内置网漏 4.产品尺寸范围要求: 负压引流器入口内径:>6mm;容量:500ml-600ml 5.产品功能或性能要求: 引流通道≥4，可支持同时多端口的液体吸引;内置网漏可对废液中固体与半固体物质进行分离，用于组织取样;可配置高水平消毒剂;单向阀片配置, 可阻挡拔出时残留液体滴漏 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。需与医院现有设备配套使用。 | 设备名称:医疗废液收集装置-移动收集罐车 品牌:美诺医疗 型号:LZ-HL-10001 B型 屏显型 20L
5 | 注射用聚己内酯微球面部填充剂 | 1.0ml*1支/盒 0.5ml*1支/盒 | 支 | 16800/支/1.0ml 8842/支/0.5ml | 1.由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 2.凝胶颗粒悬液主要由聚己内酯微球、甘油、羧甲纤维素、磷酸盐缓冲体系组成。 3.聚己内酯微球质量百分比为30%。凝胶颗粒悬液采用无菌灌装，封装在预灌封玻璃注射器内。 4.注射针的材质为304不锈钢，规格为27G，注射器、注射针均经环氧乙烷灭菌。该产品一次性使用。 | 用于皮下层植入，以纠正中到重度鼻唇沟皱纹。
6 | 医用创面护理包 |  | 套 | 220/套 | 1.医用创面护理包由透明质酸敷料（1片）、医用重组胶原蛋白软膏（15g）组成（各组件均为独立包装） 2.透明质酸敷料以无菌状态提供，经湿热灭菌，一次性使用。 3.医用重组胶原蛋白软膏以非无菌状态提供。 | 用于激光/光子/果酸换肤/微整形手术等非慢性创面及周围皮肤的护理
7 | 细菌纤维素生物敷贴 | 2*5cm 5*5cm 10*10cm | 片 | 40/片 80/片 280/片 | 规格：2*5cm、5*5cm、10*10cm 1.纳米级细度多糖类生物材料，富含锌离子和镁离子； 2.具有止痛效果好，减轻炎症水肿，吸收渗液，促进愈合的作用； 3.吸水率不低于自身重量的30%，含水量（干燥失重）不低于95%； 4.细菌内毒素小于20EU/件。 | 用于非慢性创面的覆盖和护理
8 | 脱细胞异体真皮软组织补片 | 长：1cm～30cm； 宽：1cm～30cm； 厚：0.2cm±0.1cm | 片 | 3000-90000/片 | 产品主要成分为保留原始多孔结构的胶原蛋白 长：1cm～30cm、 宽：1cm～30cm、 厚：0.2cm±0.1cm | 产品适用于疝、体壁真皮等软组织缺损的替代和修复
9 | 医用隔离眼罩 | 各型号 规格 | 个 | 9 | 符合一类备案凭证 光学性能 可见光透光：不应小于85%，优质产品可达90%以上，确保视野清晰 可见光雾度：应不大于2%，减少视觉模糊 物理防护性能 抗冲击性：镜片需能承受直径22mm、重约45g钢球从1.3m高度自由下落的冲击 耐温性能：在67℃水中保持3分钟不变形 跌落性能：从1m高度自由跌落后无影响使用的明显破损 材料特性 镜架材料弹性模量：1.5-15 MPa 镜架材料断裂伸长率：≥200% 镜片厚度：通常为1.5-2.0mm，保证抗冲击性 主要防护功能 医用隔离眼罩主要用于阻隔体液、血液飞溅或泼溅 同时具备防雾、防沙尘、防冲击、防紫外线、防飞溅等功能 结构设计要点 透气‌：带微孔排气口设计，提高佩戴舒适度 头带设计：宽度大于10mm，长度可调节，具有良好的弹性 重量：约25-35g，轻盈不压鼻梁 贴合度：符合人体工程学设计，与脸部贴合度良好 防雾性能 眼罩内部应在10小时内不起雾，能清晰看到识别符号 防雾处理通常通过使用防雾材料或添加防雾涂层实现 | 应急防护