威海市立医院202604-3宫颈施源器单一来源调研材料目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商参与我院设备采购调研，同时提交产品资料。本次公告为设备单一来调研公告。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料。

一、报名材料要求

- 1.报名文件：

- （1）以压缩文件包的形式发送到邮箱whslyyzbb5208592@163.com；

- （2）邮件标题为：项目编号（公告标题下面编号）+报名设备名称及序号+报名公司名称；例如：202604-3放射防护用品-威海某公司；报名多个序号产品，每个序号产品文件要独立压缩。

- （3）压缩文件包包括：纸质文件的扫描件文件PDF版、设备技术参数文件WORD版、耗材采购信息Word版等

- 2.报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。

- 二、纸质版材料装订顺序：

- 封面：详见附件1。

- 2、报价表：详见附件2。

- 3、调研项目报名表：详见附件3。

- 4、企业信用承诺书（请填写附件4）。

- 5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。

- 6、所投标产品、产品说明书。

- 7、供应商及产品相关资质、法人给业务员的授权书（需法人和业务员签字），附法人和业务员的身份证复印件，以及业务员在投标公司所缴纳社保证明。

- 8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

- 9、用户名单、采购时间。

- 10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）

- 11项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备功能要求及描述（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈施源器 | 1 | 个 | 1、为无伪影材质，能够在CT下无伪影成像。 2 、宫腔管、穹隆管内部光滑，能够顺利通过φ1.1mm铱-192后装放射源。 3、 卵型球材质为可高温灭菌重复使用。 4 、确保能够和科室现用的KL-HDR-C型近距离治疗后装设备可靠连接并能正常开展宫颈癌的近距离后装放射治疗。 5、需与我院设备KL-HDR-C型近距离治疗后装设备匹配 |

本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用），供应商需带产品样品到现场参与投标。

附件1：

威海市立医院

编号202604-3

# **********项目

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

# 附件2：

# 威海市立医院医疗设备调研项目报名表

| 项目名称 |  | ******（医疗设备名称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 ②经营备案 ③经营许可证 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
|  |  | 报名单位身份 | □生产厂家 □代理商 □经销商 |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ④法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 品牌型号 |  | ⑤医疗器械注册证及附件 |  |
|  |  | 产品产地 |  |  |  |
|  |  | 注册证号/备案凭证 |  |  |  |
|  |  | 设计使用年限 |  |  |  |
|  |  | 注册证有效期 |  |  |  |
|  |  | 是否进口设备 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 有无专机专用耗材/试剂/易损配件 | □是 □否 |  |  |
| 4 | 制造商信息 | 制造商名称 |  | ⑥营业执照 ⑦生产许可证 ⑧生产备案凭证 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 是否中小企业 | □是 □否 |  |  |

附件3：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 | 是否被列入失信被执行人 □是 □否 |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件4：

参与调研产品报价（含完整配置的报价）

| 产品名称 | 品牌型号 | 注册证及有效期 | 数量 | 生产厂家 | 最高限价单价 | 最高限价总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日