## 2026-015
2026-015项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考技术参数 | 产品用途 | 备注
1 | 外周约束型球囊扩张导管 | 各型号 规格 | 根 | 6800 | 25-30 | 外周约束型球囊扩张导管由尖端、标记环、球囊、金属网、焊接管、支撑管、内管、编织管、导管加强件及导管座组成。球囊主体由半顺应性球囊和镍钛金属网构成， 1.囊体本身为半顺应性尼龙材料：镍钛金属网尺寸宽度0.07mm、厚度0.08mm。 2.球囊直径覆盖2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm； 球囊长度覆盖80/120/150； 输送杆长度覆盖1350/1450mm。 3.球囊导丝系统覆盖0.014 、0.018系统。 4.0.018系统球囊直径覆盖2.5-6mm。 | 产品需具有第三类医疗器械注册证，产品适用范围包括“用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄”或类似表述。
2 | 一次性使用弹力线痔疮套扎吻合器 | 内管内径：8.0mm, 弹力线直径：1.0mm | 套 | 500 | 80 | 参数： 1、由枪头、枪管、枪体、枪柄、弹力线、负压释放开关、负压吸引接头组成。 2、弹力线采用医用高分子材料，内芯为乳胶丝，外覆涤纶纱； 3、枪管、枪体、枪柄、负压释放开关、发射头、内管、负压吸引接头采用高分子材料ABS，负压吸引接头采用斜面设计。 4、内管内径8.0mm,弹力线直径1.0mm。 5、3环预装3个弹力线套扎环，且连发。 6、产品为一次性使用无菌产品。 7、投标供应商应提供注册证、产品技术要求、产品检验报告，内管内径、弹力线直径、材质提供证明材料； | 产品具有第二类或以上医疗器械注册证，适用范围包括“适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗”或类似表述。
3 | 增材制造长骨假体（定制） | 定制长度：4≤L<10（cm）（2025-52） | 个 | 30000 | 年用量：10 | 规格：155mm≤L＜160mm，型号：定制；描述：产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型和机械加工工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。 产品规格依据患者个体的参数确定，医疗机构依据患者个体的解剖学参数，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。其长度、近端面、远端面尺寸等关键参数与患者个体匹配，产品交付时同提供单件患者假体对应定制备案证；同系列产品国械注准注册证 | 用于肱骨近端重建。适用于60岁以上伴有骨质疏松的老年人3部分及以上骨折的肱骨近端重建手术与内固定器械配合使用。
4 | 一次性使用驱血止血球囊 | 各型号 规格 | 件 | 990 | 200 | 1.适合肢体周长25cm-30cm，具有多个型号周长20cm-85cm 2.充气管长度≥1500mm，直径≥5mm。 3.术中可随时通过充气阀装置、气泵调节球囊压力，不局限于手术时长；可根据术中患者血压变换实时调节球囊压力以达到最好止血效果。 4.一次性无菌，驱血止血二合一， | 产品为无菌产品，需具备医疗器械注册证，适用范围包括“用于患者四肢手术时的驱血止血”或类似表述。
5 | 一次性使用皮肤表面缝合器 | 各型号 规格 | 条 | 72-702 | 各型号年用量：370 | 参数： 规格：15mm,30mm,65mm,155mm等；适配不同长度创面；环氧乙烷灭菌，单独立包装，一次性使用；无针、体表拉合闭合。 | 产品为无菌产品，需具备医疗器械注册证，适用范围包括“用于外科手术伤口和创伤伤口（直线和大致为直线形状）的闭合”或类似表述。
6 | 一次性使用高频切开刀 | 各种规格型号 | 把 | 1530 | 90 | （黄金刀） 1.刀头长度包含1.5mm 2mm 4mm 2.刀头具有钛合金涂层，减少黏连 3.刀头材质由06Cr19Ni10 (SUS304)、TiN、氧化锆等构成 4.包含注水款和不注水款，注水款刀头最前端有注液孔（非刀头根部及侧部） 5.注液通道管腔耐受压力值≥20ATM 6.外管材质为聚四氟乙烯 (PTFE)，中管为海波管结构 7.外管直径≤2.3mm 8.外管前段有环形标记 9.有效工作长度 1650mm—2350 mm | 产品具有第三类医疗器械注册证，适用范围包括“与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗”或类似表述
7 | 全覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 各种规格型号 | 个 | 13410 | 2 | 1.支架直径：8mm和10mm。 2.支架长度：40mm，60mm，80mm。 3.铂芯镍钛合金材质，有助于在扭曲的解剖位置放置，保持胆管通畅；径向扩张力更强，防止支架移位；全长的不透射线性，提高支架植入期间的可透视性。 4.单喇叭口设计，防移位，闭合环状，末端防止损伤胆管内壁。 5.支架支持释放80%仍可回收。 6.x线透视标记，帮助提高释放支架的准确性。 7 全覆膜快速交换胆道金属支架表面覆盖有涂层，用以降低肿瘤穿过支架向内生长的可能性。 8.快速交换系统。 9.容纳0.035 in (0.89 mm) 的导丝。 | 产品具有第三类医疗器械注册证，适用范围包括“对恶性肿瘤引起的胆管狭窄进行姑息治疗”或类似表述
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求