威海市立医院辐射剂量率仪和高灵敏度环境辐射监测仪项目（202610-2）材料目录
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
一、报名材料要求
1. 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；
2. 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；
3. 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。
2、 纸质版材料装订顺序
1、 封面：详见附件1。
2、报价表：详见附件2。
3、调研比选项目报名表：详见附件3。
4、企业信用承诺书（请填写附件4）。
5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。
6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。
7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。
8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。
9、用户名单、采购时间。
10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）
11、评分表（见附件6）。
[bookmark: _GoBack]12、项目内容：辐射剂量率仪和高灵敏度环境辐射监测仪项目，项目最高限价30000元
（一）设备一项目名称：高灵敏环境 γ 辐射监测仪1台，最高限价每台10000元
用途：环境 X/γ 空气吸收剂量率连续在线监测，壁挂式，用于园区 / 实验室 / 环境站点辐射实时监测，可对接辐射监测平台。
主要技术参数
1. 探测器：一体化 NaI (Tl) 闪烁探测器
2. 测量类型：X、γ 空气吸收剂量率
3. 测量量程：0.01 μGy/h～10 mGy/h，分辨率 0.001 μGy/h
4. 能量范围：50 keV～3 MeV；相对固有误差≤±15%（¹³⁷Cs）
5. 响应时间≤2s；本地声光报警，报警阈值可调，支持干接点输出
6. 通讯：以太网，可选 4G/WiFi；支持 TCP/MQTT、NTP 时间同步，断点续传
7. 防护等级≥IP65；工作温度 - 25℃~+50℃，湿度≤95% RH（无凝露）
8. 供电：AC220V；可选备用电池（断电续航≥8h）
9. 本地 OLED 显示，本机存储≥1 年数据，掉电保存
10. 配套监测软件，支持实时数据、历史曲线、报表导出、远程配置
11.质保≥3 年，原厂技术支持，现场操作培训
设备配套明细
监测主机、壁挂安装套件、电源、通讯天线、配套软件、说明书、出厂检测报告。
商务要求
1. 提供原厂技术资料、计量院校准证书
2. 报价包含设备费、运输、安装指导、调试、税费等所有费用
3. 请注明供货周期、售后服务方案
（2） 设备二便携式 X/γ 剂量率仪2台，最高限价每台10000元。
（3）    设备用途
用于核医学科（SPECT、PET-CT、碘 131 治疗病房、药物分装室）X、γ 射线、硬 β 射线现场辐射水平检测，测量剂量率、累积剂量；用于场所本底、防护屏障、台面污染、源泄漏巡检、辐射防护验收与日常质控。
核心技术参数
1. ▲探测器类型：NaI (Tl) 闪烁探测器，带 β 屏蔽窗，可测 X/γ、硬 β 射线；可切换 γ-only 模式，适合 99mTc、18F、131I 等核素监测深圳市特种...
2. ▲能量测量范围：20 keV～3.0 MeV，覆盖核医学常用核素光子能量（99mTc 140keV、18F 511keV、131I 364keV）
3. ▲剂量率测量范围：0.01 μSv/h ～ ≥100 mSv/h；低本底可检出环境微小剂量，高量程满足源附近巡检
4. 累积剂量测量：0 μSv～9999 mSv，可同时实时显示剂量率 + 累积剂量
5. 相对固有误差：≤±15%（137Cs 标准源）；能量响应在 50keV～1.3MeV 区间≤±20%
6. 灵敏度：≥400 cps/(μSv/h)（137Cs），低剂量下响应灵敏，适合核医学低本底巡检
7. 报警功能：剂量率、累积剂量双阈值独立可调；声光 + 振动三重报警；报警阈值可预设 0.25μSv/h、2.5μSv/h、10μSv/h 等常用核医学警戒值；报警响应≤5s
8. 显示：彩色 TFT 液晶显示屏，强光下可读；支持单位切换 μSv/h、mSv/h、μSv、mSv、cpm
9. 数据存储：≥2000 组测量记录，包含时间、剂量率、累积剂量；支持 USB 导出数据至电脑，配套 PC 端分析软件，可导出报告用于辐射防护档案留存
10. 工作环境 
· 工作温度：-10℃～+50℃；储存温度：-20～+60℃
· 相对湿度：10%～95%（无冷凝）
· ▲防护等级：≥IP67，可耐受消毒液擦拭（核医学科消毒场景）
11. 供电：可充电锂电池 / AA 电池；连续工作≥100h；低电量提醒
12. 物理指标：整机重量≤500g，手持便携；配便携防护箱、伸缩延长探测杆（用于热室、防护缝隙远距离检测）
13. 计量要求：设备出厂具备检定证书；供货时附带中国计量科学研究院或省级计量院检定证书，满足卫生监督检查要求，支持年度计量检定。
14.▲质保期≥3 年，质保期内免费维修、免费校准指导；终身维护。

三、商务、资质与服务要求
1. 投标人须提供医疗器械辐射检测仪器相关检测报告、产品彩页加盖厂家公章；进口设备需提供报关单、原厂授权书。
2. 交货期：合同签订后30 日历天内到货、安装调试、现场培训。
3. 现场培训：对核医学、设备科人员进行操作、数据导出、日常维护、自检培训。
4. 售后响应：故障 2 小时内响应，省内 24 小时上门维修。
5. 设备须支持每年计量检定，厂家提供技术配合。



本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

[bookmark: _Hlk107847759]请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！
递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。


[bookmark: _Hlk107847795]附件1：


威海市立医院

辐射剂量率仪和高灵敏度环境辐射监测仪项目
编号（202610-2）

报
名
文
件



单位名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
     年    月    日


附件2：
报价单
	序号
	产品名称
	数量
	品牌
	规格
	单价
	总价
	质保期

	1
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	合计
	
	
	
	
	
	



附件3：
威海市立医院招标采购项目报名表
	项目名称
	辐射剂量率仪和高灵敏度环境辐射监测仪项目



	序号
	项目信息
	相关附件名称
	附件页码

	1
	报名单位信息
	公司名称
	
	①营业执照

	

	
	
	详细地址
	
	
	

	
	
	统一社会信用代码
	
	
	

	
	
	法定代表人姓名
	
	
	

	2
	报名人
信息
	姓  名
	
	②法人授权委托书
	

	
	
	身  份
	□法定代表人
□委托代理人
	
	

	
	
	身份证号码
	
	
	

	
	
	联系电话
	
	
	

	
	
	邮  箱
	
	
	

	3
	报名产品信息
	产品产地品牌
	（品牌）
	可附页
	

	
	
	规格型号
	
	
	

	5
	信用信息
	是否被列入失信被执行人
	□是   □否
	③信用中国报告
	


附件4：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	




	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇   年   月   日





附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书
威海市立医院：
针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。



公司（签章）
年  月  日
附件6：评分表
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	评审项目及标准分
	评  分  标  准

	1
	报   价
40分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

	2
	质
量
和
服
务
	技术质量方面
40分
	投标人选用的产品不能实质性响应招标文件技术要求的投标无效。“▲”参数为重要参数，剩余参数为普通参数。 参数全部满足要求得40分，重要参数（即“▲”参数）每有1条负偏离，扣4分，普通参数每有1条负偏离，扣2分，扣完为止。       
投标人应提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料，证明其投标产品的技术性能，如未提供，且评标委员会对该条技术性能存疑，有权视为负偏离。            

	3
	
	售后服务承诺
10分
	由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分10分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。

	4
	
	质保期6分
	投标人所报质保期不满足招标文件要求的为无效投标，在满足采购项目要求整机质保两年的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计3分，该项最高计6分。

	5
	
	业绩4分
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌型号供货业绩的，得2分；本项最高得4分。
注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。

	得分：
	




